## Slide 1
Prof. Valmir F. Juliano
2º/2023
INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS
ELETROANALÍTICOS
QUI221

## Slide 2
Classificação dos métodos analíticos
CLÁSSICOS E INSTRUMENTAIS
Chamados de métodos de via úmida
Gravimetria
Volumetria
Espectrométrico
Cromatográfico
Baseados em propriedades físicas (químicas em alguns casos)
Eletroanalítico
Propriedades elétricas
Propriedades ópticas
Propriedades diversas

## Slide 3
A Química Eletroanalítica corresponde ao conjunto de métodos analíticos qualitativos e quantitativos baseados nas propriedades elétricas de uma solução.
Alguns métodos eletroanalíticos são capazes de fornecer limites de detecção excepcionalmente baixos e uma abundância de informações que caracterizam e descrevem eletroquimicamente determinados sistemas.
Eletroanalítica
Uma ampla variedade de métodos já foram propostos, uns diretos e outros indiretos. No entanto, eles são divididos em duas classes: métodos interfaciais e não-interfaciais. Os primeiros são caracterizados por fenômenos que ocorrem na fina camada de interface eletrodo/solução, enquanto os segundos ocorrem no seio da solução, sendo indesejado qualquer fenômeno interfacial.

## Slide 4
Eletroanalítica
Métodos Eletroanalíticos
Métodos interfaciais
Estáticos (i=0)
Dinâmicos
(i>0)
Métodos não­interfaciais
Condutometria (G=1/R)
Titulações condutométricas (vol)
Potenciometria (E)
Titulação potenciométrica (vol)
Potencial controlado
Corrente constante
Voltametria
i = f(E)
Titulações amperométricas
(vol)
Eletrogravimetria
(m)
Coulometria com E constante
(Q = It)
Titulações coulométricas
(Q = It)
Eletrogravimetria
(m)

## Slide 5
Eletroanalítica
Métodos Eletroanalíticos
Métodos interfaciais
Estáticos (i=0)
Dinâmicos
(i>0)
Métodos não­interfaciais
Condutometria (G=1/R)
Titulações condutométricas (vol)
Potenciometria (E)
Titulação potenciométrica (vol)
Potencial controlado
Corrente constante
Voltametria
i = f(E)
Titulações amperométricas
(vol)
Eletrogravimetria
(m)
Coulometria com E constante
(Q = It)
Titulações coulométricas
(Q = It)
Eletrogravimetria
(m)

## Slide 6
Métodos Potenciométricos
Começando pelo fim...
A aplicação, parte prática, antes da explicação, parte teórica!

## Slide 7
Métodos Potenciométricos
Medição
solução contendo o analito
ionômetro
Eletrodo de referência
Eletrodo indicador
Instrumento de medição

## Slide 8
Métodos Potenciométricos
Galvânica (Ecel>0)
Eletrolítica (Ecel<0)
Célula galvânica  Espontaneidade  Ecel > 0
X X X
Convenção:
Cátodo = indicador
Ânodo = referência

## Slide 9
Métodos potenciométricos de análise baseiam-se na medida do potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente (método estático)
Potenciometria direta: determinação de um constituinte em uma amostra, através da medida do potencial de um eletrodo íon-seletivo.
  Eletrodo indicador de pH, Ca2+, F-, NH3, heparina, etc.
Titulações potenciométricas: registro da curva de titulação, onde o valor absoluto do potencial (ou pH) não importa, mas sim sua variação (que é devida à reação química).
Utilizam equipamento simples e barato, constituído de um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo para leitura do potencial (potenciômetro).
Métodos Potenciométricos
 Qual a razão disto?
Notes: heparina é um polissacarídeo polianiônico sulfatado pertencente à familía dos glicosaminoglicanos.

## Slide 10
Métodos Potenciométricos
Como realizar medidas potenciométricas?
  Necessário ter 2 eletrodos: indicador e de referência.
  Instrumento de medição
Utilizar medidas diretas ou medidas indiretas?
Curva analítica ou titulação?
Para responder a estas duas questões é necessário saber sobre a:
  Existência de eletrodos indicadores seletivos com sensibilidade requerida.
  Inexistência de espécies interferentes.
    ou possibilidade de mascarar os interferentes.
Medidas
diretas

## Slide 11
Potenciometria Direta
Métodos Potenciométricos

## Slide 12
Aplicabilidade:
Durante muitas décadas foi somente aplicada para determinação de pH. Atualmente serve para determinação de qualquer espécie iônica (ou molecular que possa ser ionizada) para a qual exista um eletrodo indicador.
  Normalmente, a amostra não requer tratamento prévio, podendo ser opaca e até mesmo viscosa.
Limitações:
Erro inerente às medidas da f.e.m. da célula, por causa das incertezas em E0 e Ej.
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta
Dependem da força iônica e da composição do meio

## Slide 13
Métodos de calibração:
As medidas potenciométricas diretas, onde se incluem as medidas de pH, se dão mediante a calibração adequada do sistema de medição. São medidas rápidas e simples, necessitando apenas de uma comparação do potencial desenvolvido pelo eletrodo indicador na solução-teste com o seu potencial quando imerso em uma ou mais soluções-padrão.
Devido às diferenças obtidas entre as respostas em função das atividades e das concentrações, um procedimento bastante recomendado é a adição de um excesso de eletrólito inerte tanto nos padrões quanto nas amostras.
Comercialmente é vendido um tampão de ajuste tanto do pH quanto da força iônica total – TISAB, constituída de NaCl, tampão citrato e tampão acetato.
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta

## Slide 14
Métodos de calibração:
  Curvas de calibração para medidas de concentração:
    Um modo óbvio de corrigir medidas potenciométricas para obter resultados em termos de concentração. A única limitação é conseguir que a composição dos padrões seja idêntica ao da solução a ser analisada.
  Método de adição de padrões:
    Quando é praticamente impossível imitar a matriz da amostra e esta introduz um erro na determinação, aplica-se o método de adição de padrões para minimizar o efeito da matriz. Considera-se, no entanto, que cada adição não altera significativa-mente a força iônica, nem o coeficiente de atividade do analito e tampouco o potencial de junção.
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta

## Slide 15
Métodos de calibração:
  Curvas de calibração para medidas de concentração:
  Exemplo: Um eletrodo seletivo para Ca2+ foi imerso em uma série de soluções-padrão cuja força iônica foi mantida constante.
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta
[Ca], mol/L | E, mV
3,38x10-5 | -74,8
3,38x10-4 | -46,4
3,38x10-3 | -18,7
3,38x10-2 | 10,0
3,38x10-1 | 37,7
Construa a curva de calibração e determine a [Ca2+] para uma amostra que fornece uma leitura de -22,5 mV.
Determine a sensibilidade do método.
Determine o desvio padrão para a medida da concentração da amostra.

## Slide 16
Métodos de calibração:
  Curvas de calibração para medidas de concentração:
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta
Y = mx + b
a) leitura de -22,5 mV,
-22,5=28,14x + 51,096
X = (-22,5-51,096) / 28,14 = -2,615
[Ca2+] = 10-2,615 = 2,43x10-3mol/L
b) A sensibilidade do método é a inclinação da curva de calibração.
c) O desvio padrão relativo da regressão pode ser calculado a partir dos desvios padrões da inclinação e do intercepto, os quais foram calculados a partir do desvio padrão da regressão:
sc/c = 0,005608  sc =0,005608 x 2,43x10-3 = 0,014x10-3

## Slide 17
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta
Vantagens:
  Alta sensibilidade (ex.: análise de potássio - LQ 0,039 mg/mL com eletrodo seletivo e 0,5 mg/mL por fotometria de chama);
  Funcionam bem em solventes orgânicos e em presença de moléculas solúveis em gordura;
  Podem ser utilizados em soluções de redutores e oxidantes;
  Grande faixa de resposta linear;
  Não destrutivo;
  Não contaminante;
  Tempo de resposta curto;
  Não é afetado por cor ou turbidez;
  Facilidade de automação e construção de acordo com a necessidade (forma, tamanho, finalidade).

## Slide 18
Métodos Potenciométricos
Potenciometria direta
Desvantagens/Limitações:
  Forte dependência com força iônica do meio;
  Interferências;
    O eletrodo responde para outras espécies:
      Na+ no eletrodo de vidro, etc...
  “Envenenamento” do eletrodo;
    Substâncias que se adsorvem na superfície do eletrodo, “envenena-o”, resultando em respostas diferentes ou lentas.
  Erro de precisão frequentemente > 1%;
  Obstrução por proteínas ou outras espécies;
    Situações que levam a respostas lentas.
  Alguns eletrodos são frágeis e não podem ser guardados por muito tempo.

## Slide 19
Titulação Potenciométrica
Tudo o que você precisa saber e nem precisa perguntar....
Métodos Potenciométricos

## Slide 20
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica

## Slide 21
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
O que é necessário para realizar uma titulação?
O que é necessário para realizar uma titulação potenciométrica?

## Slide 22
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Que tipo de titulação pode ser realizada potenciometrica-mente?
Que tipo de informação podemos obter de uma titulação potenciométrica?

## Slide 23
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Aplicabilidade:
Titulações ácido-base;
  AAs x NaOH (H3O+ + OH- ⇌ 2H2O)
Titulações de precipitação;
  Cl- + Ag+ ⇌ AgCl(s)
Titulações complexométricas;
  Cu2+ + Y4- ⇌ CuY2-
Titulações de oxirredução (eletrodo inerte).
  Fe2+ + MnO4- ⇌ Fe3+ + Mn2+
O eletrodo indicador sempre deverá seletivo a uma das duas espécies envolvidas na reação de titulação

## Slide 24
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Na titulação potenciométrica, a falta de seletividade do eletrodo indicador, Ej e EAss não são problemas, pois não é necessário o conhecimento exato do potencial a cada ponto, mas que a variação do mesmo dependa apenas da reação principal.
Serão vistos posteriormente
Titulação de oxirredução
O PE independe do eletrodo

## Slide 25
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
E / mV
Titulação de H3PO4 com NaOH
O VPE independe dos valores absolutos de E (ou pH)
J. Chem. Educ., 1995, 72 (12), p 1135

## Slide 26
Cu2+
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Titulação complexométrica com EDTA
Por que os saltos de potencial na região do PE são diferentes?

## Slide 27
O potencial de um eletrodo indicador adequado é convenientemente empregado para encontrar o ponto de equivalência de uma titulação potenciométrica.
A medida direta de soluções de um ácido fraco e de um ácido forte com a mesma concentração com um eletrodo sensível ao pH leva a valores muito diferentes de pH devido aos diferentes graus de ionização de cada ácido. Por outro lado, a titulação potenciométrica de volumes iguais de ambos os ácidos requer a mesma quantidade de base-padrão.
O ponto final potenciométrico fornece dados mais exatos e mais precisos que o método correspondente com o uso de indicadores.
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica

## Slide 28
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
pH
V HCl (mL)

## Slide 29
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
pH
V HCl (mL)

## Slide 30
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
pH
V HCl (mL)

## Slide 31
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
pH
V HCl (mL)
Será que estes métodos fornecem valores coincidentes?
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
pH
V HCl (mL)
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
pH
V HCl (mL)

## Slide 32
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Será que estes métodos fornecem valores coincidentes?
 Se os dados experimentais forem “bem comportados”:
  sem “ruídos” operacionais
  com grandes valores de DE ou DpH na região do PE
Curvas “mal comportadas”  Dificulta o traçado geométrico
 Se os dados experimentais forem “mal comportados”
SIM
Talvez sim,
talvez não!

## Slide 33
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Será que estes métodos fornecem valores coincidentes?
Existe solução para esses casos?
  Métodos númericos
    1ª Derivada
    2ª Derivada
    Gran
    No entanto, em algumas situações (“ruídos”), os métodos geométricos podem fornecer melhores resultados que os numéricos.

## Slide 34
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
VP.E.
1ª derivada

## Slide 35
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
VP.E.
2ª derivada

## Slide 36
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Normalmente não se tem a definição do mínimo (ou máximo) que corresponde ao VPE.
É inquestionável a posição do zero da 2ª derivada que corresponde ao VPE.

## Slide 37
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Todos os métodos de detecção do ponto final apresentados baseiam-se na consideração de que a curva de titulação seja simétrica nas proximidades do ponto de equivalência e que a inflexão da curva corresponda a esse ponto. Essa consideração é válida se o analito e o titulante reagirem em uma razão 1:1 e se a reação de eletrodo for reversível.
Muitas reações redox, tais como a reação do ferro(II) com permanganato, não ocorrem de acordo com essa relação equimolar. Mesmo assim, essas curvas de titulação normalmente são tão inclinadas no ponto final que um erro muito pequeno (desprezível) é introduzido quando se considera que as curvas sejam simétricas.

## Slide 38
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Chart: 
Ponto de equivalência
VPE = 10,00 mL
Ponto de inflexão
VPF = 9,999999984 mL
10,00 mL de Fe2+ 0,1 mol/L com MnO4- 0,02 mol/L em pH 0
E (V)

## Slide 39
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Curva experimental
titulação H3PO4 x NaOH
Região do 1º PE
Pergunta: qual método usar? Qual é o melhor?
Geométrico
Derivadas
Gran

## Slide 40
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
pH
V
Curva experimental
titulação H3PO4 x NaOH
Região do 1º PE

## Slide 41
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
DpH
DV
Vmédio
1ª derivada
Entra ou não no traçado?
Gera “ruído” nas derivadas

## Slide 42
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Vmédio
D2pH
DV2
2ª derivada
Dependendo da quantidade de “pontos-ruído” o traçado da segunda derivada pode ficar comprometido.
Como determinar exatamente o VPE?
Nos casos de muitos ruídos, é melhor usar o traçado geométrico.
Esta
reta
Ou esta?
Ou esta outra?
Deve-se escolher os 2 primeiros pontos ao redor do zero: um positivo e outro negativo, portanto, esta reta

## Slide 43
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica - derivadas
Deve-se escolher os 2 primeiros pontos ao redor do zero na segunda derivada: um positivo e outro negativo. Se houver dúvidas, a visualização da curva de titulação e das curvas derivadas, podem ajudar a decidir.

## Slide 44
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Método de Gran
DV
DpH
Vmédio

## Slide 45
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Método de Gran
Chart: Titulação Simulada
| 0 | 0.23897859500721141 | 0.52318180678412363 | 0.90293389512225253 | 1.438806660007669 | 2.2025849088095426 | 3.2703654724173252 | 4.7023970051668584 | 6.5086823306046524 | 8.613663690630343 | 10.849822603631765 | 13.002630847040574 | 14.887213043402868 | 16.404415422584865 | 17.545553517993529 | 18.360690923873289 | 18.921742669772012 | 19.298113102558986 | 19.546261650975786 | 19.708010542671861 | 19.812659861054271 | 19.880044145974999 | 19.92330556968227 | 19.951036002021006 | 19.968806800898129 | 19.980214640963371 | 19.987579260486989 | 19.992402812931164 | 19.995670986827104 | 19.998052588198099 | 20.000035327393565 | 20.002025563735486 | 20.004431356210265 | 20.007746166083962 | 20.012650254648193 | 20.020150684285909 | 20.031789236236289 | 20.049961970653385 | 20.078419090714089 | 20.123055030126125 | 20.193169370759279 | 20.303503365721529 | 20.477586227934786 | 20.753373729530725 | 21.193107368890235 | 21.901487803552289 | 23.061736987437737 | 25.014744780492038 | 28.458433400373519 | 35.058674111495975 | 49.999999988358468
simulação | 2.8814 | 3.0764 | 3.2714 | 3.4664 | 3.6614 | 3.8564 | 4.0514 | 4.2464 | 4.4414 | 4.6364 | 4.8314 | 5.0264 | 5.2214 | 5.4164 | 5.6114 | 5.8064 | 6.0014 | 6.1964 | 6.3914 | 6.5864 | 6.7814 | 6.9764 | 7.1714 | 7.3664 | 7.5614 | 7.7564 | 7.9514 | 8.1464 | 8.3414 | 8.5364 | 8.7314 | 8.9264 | 9.1214 | 9.3164 | 9.5114 | 9.7064 | 9.9014 | 10.0964 | 10.2914 | 10.4864 | 10.6814 | 10.8764 | 11.0715 | 11.2665 | 11.4615 | 11.6565 | 11.8515 | 12.0465 | 12.2415 | 12.4365 | 12.6315
dispersão










Chart: 
| 2.2025849088095426 | 3.2703654724173252 | 4.7023970051668584 | 6.5086823306046524 | 8.613663690630343 | 10.849822603631765 | 13.002630847040574 | 14.887213043402868 | 16.404415422584865 | 17.545553517993529 | 18.360690923873289 | 18.921742669772012 | 19.298113102558986 | 19.546261650975786 | 19.708010542671861 | 19.812659861054271 | 19.880044145974999 | 19.92330556968227 | 19.951036002021006 | 19.968806800898129 | 19.980214640963371 | 19.987579260486989 | 19.992402812931164
 | 0.00030659 | 0.00029054 | 0.00026665 | 0.00023556 | 0.00019898 | 0.00015997 | 0.00012236 | 8.9417e-05 | 6.2887e-05 | 4.2931e-05 | 2.8674e-05 | 1.8861e-05 | 1.2278e-05 | 7.937e-06 | 5.1078e-06 | 3.2774e-06 | 2.099e-06 | 1.3426e-06 | 8.5812e-07 | 5.4819e-07 | 3.5009e-07 | 2.2353e-07 | 1.4271e-07

## Slide 46
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica
Método de Gran
1° PE
2° PE

## Slide 47
Vantagens (em comparação à titulação clássica)
Pode ser utilizada para soluções turvas, opacas ou coloridas;
Permite identificar a presença de espécies inesperadas na solução (contaminantes);
Determinação de misturas de espécies;
Aplicável para soluções muito diluídas;
Titulação de ácido fraco com base fraca;
Ponto final muito próximo ao ponto de equivalência (maior exatidão na determinação do PE);
Aproveita certas reações para as quais a técnica convencional é impraticável por falta de indicadores;
Permite automação e até miniaturização.
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica

## Slide 48
Desvantagens (em comparação à titulação clássica)
Requer um tempo maior na análise (questionável);
Requer equipamento especial (potenciômetro, eletrodos indicadores e de referência) e, consequentemente, energia elétrica;
Maior custo da análise (questionável).
Métodos Potenciométricos
Titulação Potenciométrica

## Slide 49
Métodos Potenciométricos
Vamos conhecer a teoria por trás do funcionamento dos métodos...

## Slide 50
Como funcionam?
Como surgem os potenciais e como são feitas as medições?
    Equilíbrios Redox
      células eletroquímicas galvânicas
    Desequilíbrio de cargas
      nas superfícies interna e externa das membranas
São métodos estáticos  ausência de corrente elétrica  Qual a razão disto?
    Não permitir reações de oxirredução.
      Não ocorrem reações. Pelo menos não em uma extensão mensurável!
Métodos Potenciométricos
      as correntes que circulam pela célula são da ordem nA ou pA.

## Slide 51
Métodos interfaciais
Dinâmicos
Há fluxo de elétrons
(corrente elétrica)
Estáticos
Não há fluxo de elétrons
(sem corrente elétrica)
Eletrogravimetria
Potenciometria e tit. potenciométrica

## Slide 52
Métodos Interfaciais
e-
e-
Cu2+
Cu2+
SO4
2-
SO4
2-
e-
e-
Oxidação
Interface Eletrodo/solução
CuSO4
-
Ag+
Ag+
NO3
NO3
NO3
e-
e-
e-
e-
Interface Eletrodo/solução
Redução
AgNO3
Baseiam-se nos fenômenos que ocorrem na interface entre as superfícies dos eletrodos e a fina camada de solução adjacente a essas superfícies.

## Slide 53
Célula Eletroquímica
Componentes de uma Célula Eletroquímica
2 condutores imersos em uma solução contendo eletrólitos (eletrodos)
1 condutor eletrônico externo para permitir o fluxo de elétrons
1 condutor iônico para evitar o contato direto dos reagentes e permitir o fluxo de íons, equilibrando as cargas na solução (e manter o fluxo de e-).
Eletrodo de Cobre
e-
e-
Eletrodo de Prata
Ponte
Salina
(KCl sat.)
Cu(s)
Cu2+ + 2e-
Ag+ + e-
Ag(s)
[Cu2+] = 1,00 mol/L
[Ag+] = 1,00 mol/L
Ânodo (oxidação)
Cátodo (redução)

## Slide 54
Equação de Nernst (1888) (aos 24 anos!!!)
Walther Hermann Nernst
Físico-químico: 1864 - 1941
Prêmio Nobel de Química 1920
Célula Eletroquímica

## Slide 55
a 25 ºC
Célula Eletroquímica

## Slide 56
Atividade vs concentração
Atividade ?!? O que vem a ser atividade?
  Representa a concentração efetiva, que considera o comportamento do soluto no seio da solução. Um íon em solução fica rodeado de outros íons de cargas opostas à sua. É impossível separar íons negativos de íons positivos.
  ai = gi Ci
a) ai < Ci  gi é em geral menor que a unidade;
b) quanto maior Ci menor é ai  quanto maior Ci menor gi;
c) em extrema diluição ai = Ci  gi = 1.
Portanto, g ≤ 1.

## Slide 57
Atividade vs concentração
gi: Coeficiente de atividade do íon
zi: Carga do íon
m: Força iônica da solução
A: Constante f(T,e) (1,825·106(eT)-3/2) (0,511 para H2O a 25 ºC)
ai: Raio iônico efetivo (hidratado) do íon em angstrons (10-10 m)
B: Constante f(T,e) (50,3·108(eT)1/2) (0,329 para H2O a 25 ºC)
Equação de Debye-Hückel

## Slide 58
Atividade vs concentração
H+
Li+
Na+
K+
Rb+
Be2+
Mg2+
Ca2+
Sr2+
CO32-
SO42-
SH-
OH-
F-
Cl-
Br-
I-
NH4+
Raio Iônico
R. I. Hidratado

## Slide 59
Atividade vs concentração
A atividade é maior em uma solução 0,001 mol/L ou em uma 1 mol/L ?
Atividade de “quem”? Carece de especificação.
Em qual das soluções a força iônica é maior?
  Depende, a solução tem a mesma constituição?
    Ex. NaCl x Na2SO4
      Eletrólitos 1:1  m = C (NaCl)
      Eletrólitos 1:2  m = 3C (Na2SO4)
      Eletrólitos 1:3  m = 6C (Al(NO3)3)
      Eletrólitos 2:2  m = 4C (MgSO4)
      Eletrólitos 2:3  m = 5C (Fe2(SO4)3)

## Slide 60
Atividade vs concentração
Uma espécie que não tem absolutamente nada a ver com os equilíbrios mostrados, mas altera a força iônica do meio.

## Slide 61
Atividade vs concentração
Qual a implicação disto?
  Necessidade de ajustar a força iônica do meio através de um tampão de força iônica.
    Podemos até nem conhecê-la, mas devemos mantê-la praticamente constante.

## Slide 62
Célula Eletroquímica
constante

## Slide 63
Célula Eletroquímica – Movimento de cargas
e-
e-
K+
K+
Cl-
Cl-
e-
e-
e-
e-
e-
Cu2+
Cu2+
Cu2+
SO4
2-
SO4
2-
-
Ag+
Ag+
NO3
NO3
NO3
e-
e-
e-
e-
e-
e-
Oxidação
Interface Eletrodo/solução
Interface Eletrodo/solução
Redução
AgNO3
CuSO4
Ecélula = Ecátodo - Eânodo
Em quais condições existe uma movimentação de cargas?
DE > 0
Ecélula = Ecátodo – Eânodo + Ejunção

## Slide 64
JUNÇÃO LÍQUIDA: Sempre que duas soluções eletrolíticas diferentes estão em contato, surge na interface entre elas um potencial denominado Potencial de Junção líquida. Este potencial impõe uma limitação fundamental à exatidão das medidas potenciométricas feitas diretamente.
O aparecimento deste potencial é explicado em termos das diferentes mobilidades iônicas.
Cátion | Mobilidade m2/(s.V) | Ânion | Mobilidade m2/(s.V)
H+ | 36,3x10-8 | OH- | 20,5x10-8
K+ | 7,62x10-8 | I- | 7,96x10-8
NH4+ | 7,61x10-8 | Cl- | 7,91x10-8
Na+ | 5,19x10-8 | NO3- | 7,40x10-8
Célula Eletroquímica

## Slide 65
Eobservado = Epilha + Ejunção
Solução de NaCl
Na+
Cl-
Água
Solução de NaCl
Na+
Cl-
Água
+
+
+
+
-
-
-
-
Separação de dois eletrólitos por uma membrana ou uma placa porosa. Aparecimento de uma diferença de potencial.
Célula Eletroquímica
+ Ej -
Uma barreira porosa inerte, como um disco de vidro sinterizado, previne que as duas soluções se misturem. Tanto os íons hidrogênio como os íons cloreto tendem a se difundir nessa interface a partir da solução mais concentrada para a solução mais diluída. A força que direciona cada íon é proporcional às diferenças das atividades das duas soluções.

## Slide 66
Como as soluções podem conter vários tipos de íons, o potencial de junção não é facilmente quantificado.
A grandeza do potencial de junção pode ser minimizado pela utilização de uma ponte salina entre as duas soluções.
A estratégia está em usar altas concentrações de eletrólitos de mobilidade similar como KCl, KNO3 ou NH4NO3.
Cátion | Mobilidade m2/(s.V) | Ânion | Mobilidade m2/(s.V)
H+ | 36,3x10-8 | OH- | 20,5x10-8
K+ | 7,62x10-8 | I- | 7,96x10-8
NH4+ | 7,61x10-8 | Cl- | 7,91x10-8
Na+ | 5,19x10-8 | NO3- | 7,40x10-8
Célula Eletroquímica

## Slide 67
Métodos interfaciais estáticos
Afinal, de que assunto estávamos tratando até agora? ....

## Slide 68
Métodos Potenciométricos
Célula eletroquímica
O que se deve fazer para evitar um fluxo de elétrons, ou seja, a condução de corrente elétrica?
e-
e-
X
X
O instrumento de medida precisa ter uma resistência interna muito grande!
Analogia:
Um objeto pendurado no alto de um edifício tem uma certa energia potencial gravitacional. Se ele for solto, cairá até o solo. Enquanto permanecer amarrado manterá sua energia.

## Slide 69
Métodos Potenciométricos
Célula eletroquímica
ECÉLULA = ECÁTODO - EÂNODO
A diferença de potencial existirá, mas como não há fluxo de elétrons, não tenderá a se anular pela não ocorrência de reações químicas.
e-
e-
X
X
ECÉLULA = (EINDICADOR - EREFERÊNCIA )
ELETRODO INDICADOR
ELETRODO REFERÊNCIA
+ Ej
convenção
Por convenção, o eletrodo indicador será sempre o cátodo, implicando no aparecimento de potencial negativo (quando EA > EC).
Na realidade existe uma corrente elétrica desprezível da ordem de nA, pA ou menor.

## Slide 70
Métodos Potenciométricos
Definindo os eletrodos
Suponha que se deseja saber as quantidades de Fe2+ e Fe3+ em uma solução.
Ag
AgCl
Solução saturada de KCl
Ponte salina
ELETRODO REFERÊNCIA
ELETRODO INDICADOR
Pt
Solução de Fe2+ e Fe3+
ECÉLULA = (EINDICADOR - EREFERÊNCIA ) + Ej
Ponte salina

## Slide 71
Métodos Potenciométricos
Medição

## Slide 72
Métodos Potenciométricos
Eletrodos de referência
Características ideais:
Ser reversível e obedecer à equação de Nernst;
Manter seu potencial constante no tempo;
Retornar ao seu potencial original após ter sido submetido a pequenas correntes;
Exibir baixa histerese sob ciclos de temperatura.
No entanto, nenhum eletrodo de referência atende a todos esses requisitos idealmente. Vários estão surpreendentemente próximos deles.

## Slide 73
Métodos Potenciométricos
Eletrodos de referência
Equilíbrio químico:
AgCl(s) + e- ⇌ Ag0 + Cl- Eº = ?
Ag+ + e- ⇌ Ag0 E°= 0,799V
AgCl(s) ⇌ Ag+ + Cl- Kps= 1,8x10-10
AgCl(s) + e- ⇌ Ag0 + Cl- E°= xV
Ag0 ⇌ Ag+ + e- E°= -0,799V
AgCl(s) ⇌ Ag+ + Cl- E°= x - 0,799V
E = 0 = (x - 0,799) - 0,0592 logKps
x = 0,799 + 0,0592 logKps = 0,222V = Eº
E = (0,799 + 0,0592 logKps) - 0,0592 log aCl-
E = 0,222 V (atividade unitária Cl-)
E = 0,197 V (solução saturada)
Eletrodo de Prata/Cloreto de prata

## Slide 74
Métodos Potenciométricos
Eletrodos de referência
Eletrodo de Calomelano
Equilíbrio químico:
Hg2Cl2(s) + 2e- ⇌ 2Hg0 + 2Cl- E°
Hg22+ + 2e- ⇌ 2Hg0 E°= 0,796V
Hg2Cl2(s) ⇌ Hg22+ + 2Cl- Kps= 1,2x10-18
E = (0,796 + 0,0296 logKps) – 0,0592 log aCl-
E = 0,268 V (atividade unitária Cl-)
E = 0,241 V (solução saturada)

## Slide 75
Métodos Potenciométricos
Eletrodos de referência
Cada eletrodo de referência tem seu potencial característico. Como converter de uma escala para outra?
Conversão de Potencial em várias escalas:
  Uma leitura forneceu o valor de -0,200V vs ECS. Qual o valor do potencial vs EPH e Ag/AgCl?
Potencial vs EPH (V)
0
0,2
0,1
Ag/AgCl
0,197V
ECS
0,241V
0,041V
-0,2
0,0
-0,1
Potencial vs ECS (V)
-0,156V
0,241V
?

## Slide 76
Métodos Potenciométricos
Eletrodos de referência
Cada eletrodo de referência tem seu potencial característico. Como converter de uma escala para outra?
Conversão de Potencial em várias escalas:
  Uma leitura forneceu o valor de -0,200V vs ECS. Qual o valor do potencial vs EPH e Ag/AgCl?
Evs Ag/AgCl = Evs EPH – 0,197
Evs ECS = Evs EPH – 0,241
Evs Ag/AgCl = Evs ECS – 0,197 + 0,241

## Slide 77
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
1° tipo ou 1ª classe: Mn+ + n e- ⇌ M
Estes eletrodos metálicos desenvolvem um potencial elétrico em resposta a uma reação redox na superfície do metal.
A maioria dos metais não serve para esse propósito devido ao equilíbrio não ser prontamente atingido na superfície do metal. Somente Ag, Cu, Zn, Bi, Tl, Pb, Cd e Hg podem ser usados como eletrodos indicadores para seus íons aquosos.
  Somente Ag e Hg apresentam respostas reversíveis e nernstianas.
  Cu não pode ser usado na presença de íons Ag+, pois haveria redução dos íons Ag+ sobre o eletrodo.
  Zn e Cd não podem ser usados em meio ácido, pois se dissolvem.
  Bi, Tl e Pb oxidam facilmente e por isso só podem ser usados em solução desaerada (remoção dos gases).

## Slide 78
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
2° tipo ou 2ª classe: MXn + n e- ⇌ M + nX-
Estes eletrodos (M/MXn) respondem à atividade do ânion com o qual o cátion M forma precipitado ou complexo.
AgCl + e- ⇌ Ag + Cl-
Eind = E0Ag+/Ago + 0,0592logkpsAgCl – 0,0592logaCl-
E = 0,222 – 0,0592 log aCl- = 0,222 + 0,0592pCl
A resposta do eletrodo varia de acordo com a variação da atividade de Cl-. Lembre-se que este eletrodo pode vir a ser referência se a atividade de Cl- se mantiver constante.
HgY2- + e- ⇌ Hg2+ + Y4- E = 0,210 – 0,0296 log (aY4-/aHgY2-)
Mantendo-se a atividade de HgY2- constante, a resposta do eletrodo varia de acordo com a variação da atividade de Y4-.

## Slide 79
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
3° tipo ou 3ª classe:
Um eletrodo metálico pode, sob determinadas circunstâncias, ser modificado para responder à um cátion distinto. Consiste de um metal em contato com um sal pouco solúvel (ou um complexo fracamente ionizado) do próprio metal e um sal levemente mais solúvel (ou um complexo levemente mais ionizado) de um segundo metal. É muito pouco utilizado.
Ag/Ag2S,CuS
Ag+ + e- ⇌ Ag
Ag2S ⇌ 2Ag+ + S2-
CuS ⇌ Cu2+ + S2-
constante

## Slide 80
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
Inertes:
Pt, Au, Pd ou outros metais inertes servem como eletrodos indicadores para sistemas de oxidação/redução. Nestas condições estes eletrodos funcionam como fonte ou depósito de elétrons para o sistema redox.
  Têm aplicação limitada uma vez que o processo de transferência de elétrons na superfície dos eletrodos é lento e, portanto, não é reversível.
Fe3+ + e- ⇌ Fe2+

## Slide 81
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
Eletrodos de membrana = eletrodos íon-seletivos (pIon):
Não envolvem um processo redox. Uma ampla variedade de eletrodos de membrana é encontrada comercialmente, tanto para cátions como para ânions. Baseiam-se nas propriedades das membranas semi-permeáveis.
Membrana cristalina
  Cristal único: LaF3 para F-
  Policristalino ou cristais mistos: Ag2S para S2- e Ag+
Membrana não cristalina
  Vidro: vidro de silicato para H+ e Na+
  Líquida: trocadores líquidos de íons para Ca2+
  Líquido imobilizado em polímero: Matriz de PVC para Ca2+ e NO3-

## Slide 82
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
Eletrodos de membrana = eletrodos íon-seletivos (pIon):
Propriedades da membranas:
  Solubilidade reduzida: Um dos requisitos é que a solubilidade da membrana no meio contendo o analito (geralmente aquoso) se aproxime de zero. Moléculas grandes ou agregados moleculares, tais como vidro ou resina poliméricas são ideais.
  Condutividade elétrica: A membrana deve exibir uma condutividade elétrica, mesmo que pequena (migração de íons dentro da membrana).
  Reatividade seletiva ao analito: Uma membrana (ou algumas espécies na matriz da membrana) deve ser capaz de ligarem-se seletivamente ao analito por troca iônica, cristalização ou complexação.

## Slide 83
Eletrodos íon-seletivos baseados em ionóforos
  Fotomicrografia de um microeletrodo de valinomicina para monitoramento da atividade de potássio no interior de uma célula.
célula
microeletrodo
Ponta < 1mm
Compostos neutros lipofílicos que formam complexo com íons.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
M+

## Slide 84
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
Eletrodo de vidro para pH:
É um dos mais conhecidos e mais antigos eletrodos de membrana. Foi concebido por Cremer em 1906.
A membrana é uma fina camada de vidro.
Troca iônica

## Slide 85
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores
Eletrodo de vidro para pH:
    A membrana é permeável, por troca de íons, quase que exclusivamente a cátions univalentes, mas sobretudo ao íon hidrogênio.
    A troca catiônica depende, em parte, do tamanho do íon, da intensidade das forças eletrostáticas aniônicas no vidro e do poder de solvatação dos cátions que permeiam através da superfície do vidro.
    Em geral, os ânions são maiores que os cátions alcalinos e alcalino-terrosos e, assim, penetram na rede vítrea com muito maior dificuldade.
    A repulsão eletrostática por parte dos oxigênios envolvendo os interstícios da rede contribui para impedir ainda mais a penetração dos ânions.

## Slide 86
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro
Hidratação da membrana
Condução elétrica através membrana

## Slide 87
Membrana de vidro
10-5 cm 10-2 10-5 cm cm
Si
Si
O
Al
O
Si
O
Si
Si
O
Si
Si
O
Si
Si
O
Si
Al
O
Si
O
H+
H+
H+
H+
H+
Interno
Externo
Gel
Gel
H+
H+
H+
H+
H+
H+
-
-
hidratado seco hidratado
H+
H+
Na+

## Slide 88
Eletrodo combinado de vidro
Ag/AgCl
Solução HCl 0,1 mol L-1 saturada com AgCl
Membrana de vidro
Ag/AgCl
abertura
Ponte Salina
KCl(sat) saturada com AgCl

## Slide 89
Eletrodo combinado de vidro

## Slide 90
Potencial da membrana:
E1 = k1 – 0,0592 log (a1´/ a1)
E2 = k2 – 0,0592 log (a2´/ a2)
 a1´≈ a2´ e k1≈ k2 (devido ao vidro)
Einterface = E1 – E2 = 0,0592 log(a1/a2);
a2 constante  Eint = L´ + 0,0592 log a1 = L´ - 0,0592 pH
a1
a1´
a2
a2´
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro
A solução interna não se altera
Equilíbrios de troca iônica
Equilíbrios de troca iônica

## Slide 91
Ag | AgCl (sat) | Cl- (aq) || H+ (aq) |
| H+ (aq), Cl- (aq) | AgCl (sat) | Ag
Membrana
de vidro
E1
E2
Eletrodo de referência 2
Eref 2
Eletrodo de referência 1
Einterface = E1 – E2
Eletrodo de vidro
Solução interna de referência do analito
Solução externa do analito
Eref 1, Ej
O potencial do eletrodo se deve ao potencial de interface que se estabelece entre a solução interna do eletrodo e a solução externa da espécie a ser analisada.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro
Ecel = Eind – Eref1 + Ej = E1 – E2 + Eref2 – Eref1 + Ej
constante

## Slide 92
Eind = k - 0,0592 pH
Potencial de assimetria: Quando soluções idênticas são colocadas de cada lado da membrana Eint deveria ser zero. Contudo observa-se um pequeno potencial de assimetria que se altera lentamente.
Potencial do eletrodo de vidro:
Eind = Eint + Eref 2 + Eass
Eind = L´ + 0,0592 log a1 + Eref 2 + Eass
Eind = L + 0,0592 log a1 , sendo L = L´+ Eref 2 + Eass
Eind = L - 0,0592 pH
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 93
Erro alcalino:
O eletrodo de vidro responde tanto aos íons hidrogênio quanto aos íons de metais alcalinos univalentes em soluções alcalinas. A magnitude deste erro depende da constituição da membrana.
Em soluções com baixa concentração de H+ e alta concentração de íons de metais alcalinos univalentes, o eletrodo responde a estes pelo mesmo mecanismo de troca iônica e o pH medido é menor que o verdadeiro.
Erro ácido:
A fonte deste erro não é muito bem conhecida, mas admite-se ser por causa da membrana de vidro ficar saturada de H+, quando a concentração de H+ é muito alta, e não poder ser protonada em mais nenhum sítio. Devido a isso, o pH medido é maior que o pH verdadeiro.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 94
Erro ácido
Erro alcalino
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 95
Silêncio!!!!
Você pode acordar seu colega aí do seu lado....
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 96
Tempo para atingir o equilíbrio: Uma solução bem tamponada com agitação adequada atinge o equilíbrio em 30s, mas ao redor do PE de uma titulação o equilíbrio pode demorar muitos minutos para ser atingido.
Hidratação da membrana: Um eletrodo de vidro seco não responde corretamente ao H+ e precisa ser hidratado adequadamente. A quantidade de água envolvida é da ordem de 50 mg por centímetro cúbico de vidro. Vidros não-higroscópicos não apresentam resposta em função do pH. Em função disto um eletrodo de vidro de pH JAMAIS PODERÁ SER GUARDADO SECO. Pode ficar fora da solução aquosa somente o tempo necessário à sua manipulação.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 97
Coeficiente de seletividade:
Nenhum eletrodo consegue responder exclusivamente a um único tipo de íon, mas o eletrodo de vidro está entre os mais seletivos.
O efeito de um íon de metal alcalino univalente sobre o potencial através da membrana pode ser calculado pela inserção de um termo adicional:
Quanto menor o coeficiente de seletividade (kH,B), menor será a interferência da espécie B.
Para o sódio: kH,Na assume valores de 10-13 a 10-10 (depende da membrana)
O íon sódio é a principal espécie interferente, mas sua interferência é significativa quando a [H+] é da ordem de 10-12 mol/L ou menor e a [Na+] é da ordem de 10-2 mol/L ou maior.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 98
Composição da membrana de vidro:
A alteração na composição do vidro alteram as propriedades da membrana. Com isso, o erro alcalino, o coeficiente de seletividade e outros podem ser melhorados (ou piorados).
Os vidros para eletrodos são compostos por pelo menos 3 componentes: SiO2; R2O e MO (ou M2O3), em que R é um metal alcalino e M um metal divalente ou trivalente.
 Substituição de Si(IV) por Al(III) ou B(III) gera carga negativa e favorece a troca de cátions monovalentes.
  Seletivos a H3O+  Menos de 1% de Al2O3. A substituição de Na2O por Li2O reduz erro alcalino.
  Genérico p/ cátions monovalentes  27% Na2O; 5% Al2O3; 68% SiO2.
  Seletivos a Na+  11% Na2O; 18% Al2O3; 18% SiO2.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 99
Definição operacional de pH:
A utilidade do pH como uma medida de acidez ou alcalinidade de meios aquosos, a ampla disponibilidade de eletrodos de vidro e produção de pHmetros de estado sólidos baratos fizeram da medida potenciométrica de pH uma das técnicas analíticas mais comuns em toda a ciência.
pHR = - (ER – k)/0,0592 pHD = - (ED – k)/0,0592
pHD = pHR - (ED – ER)/0,0592 a 25°C
pHD = pHR - (ED – ER)/(1,984x10-4 T)
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro
Eind = k - 0,0592 pH
Considere R = solução de referência e D = solução desconhecida

## Slide 100
Definição operacional de pH:
Exemplo:
Um eletrodo de vidro/ECS desenvolve o potencial de -0,0412V quando mergulhado em um tampão de pH 6,00 e -0,2004V quando mergulhado em uma solução desconhecida.
Qual o pH da solução desconhecida?
Admitindo que a temperatura seja 25°C,
pHD = pHR - (ED – ER)/0,0592
pH = 6,00 – (-0,2004 + 0,0412)/0,0592 = 6,00 + 2,69
pH = 8,69
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores – Eletrodo de vidro

## Slide 101
Métodos Potenciométricos
Soluções padrão de pH – calibração de pHmetros
Valores de pH para soluções padrões NIST (National Institute of Standards and Technology) entre 0 e 60°C
oxalato
borato

## Slide 102
Calibração de eletrodos de pH:
Na realidade não se trata da calibração do eletrodo, mas sim do sistema de medição como um todo.
  É necessário “ensinar” o sistema para que ele responda adequadamente aos valores de pH.
1° definir qual é o “zero” ou o intercepto e
2° definir qual é a sensibilidade ou inclinação.
Métodos Potenciométricos
Eletrodos indicadores de pH

## Slide 103
As medidas potenciométricas, diretas ou não, serão iguais tanto para ânions quanto para cátions, exceto pelo sinal da equação de Nernst:
Ecélula = Eind – Eref + Ej
Ânions:
Cátions:
Métodos Potenciométricos
Generalidades
O potencial diminui com o aumento da concentração
O potencial aumenta com o aumento da concentração

## Slide 104
Métodos Potenciométricos
Generalidades
Para eletrodos indicadores metálicos, K representa Eº
Para eletrodos de membrana, K é a soma de várias constantes, incluindo o potencial de assimetria, que é dependente do tempo e de valor incerto.
n será o nº de cargas do analito nos eletrodos de membrana e nº de elétrons nos eletrodos de processos redox.

## Slide 105
Importante:
A constante K, como visto, é constituída de várias outras constantes e, uma delas pelo menos, o potencial de junção, não pode ser calculado teoricamente nem medido diretamente. K deve ser obtida experimentalmente com uma ou mais soluções-padrão do analito.
  A calibração direta, que envolve o ajuste do equipamento para dar uma resposta com respeito a um padrão, é simples e rápida, no entanto, apresenta duas desvantagens importantes:
    A exatidão da medida realizada por esse procedimento é limitada pela incerteza causada pelo potencial de junção.
    Os resultados de uma análise são expressos em termos da atividade e não de concentração.
  A calibração por curvas de calibração, não sofrem tanto a influência do potencial de junção, desde que a força iônica seja controlada, e correlacionam diretamente a resposta com a concentração.
Métodos Potenciométricos
Generalidades

## Slide 106
Métodos Potenciométricos
Generalidades
Titulação de AAS com NaOH utilizando como eletrodo indicador uma liga de NiCr (80:20).
Titulação de AAS com NaOH utilizando eletrodo combinado de vidro.
Independentemente do eletrodo indicador, o potencial diminui devido à diminuição da concentração do cátion H+.

## Slide 107
Eletrodos íon-seletivos em análises clínicas:
  Teste “Chem 7” – 7 analitos de interesse clínico:
    Uréia (7 a 20 mg/dL)
    Glicose (64 a 128 mg/dL)
    Creatinina (0,8 a 1,4 mg/dL)
    CO2 (20 to 29 mmol/L)
    Na+ (136 a 144 mEq/L)
    K+ (3,7 a 5,2 mEq/L)
    Cl- (101 a 111 mmol/L)
  São feitas mais de 200 milhões de análises clínicas através de eletrodos íon-seletivos para verificação dos níveis de potássio.
    Concentrações maiores que 5,5 mEq/L no sangue pode levar a uma parada cardíaca.
    As concentrações altas no sangue podem indicar insuficiência renal.
Métodos Potenciométricos

## Slide 108
Comparação de um eletrodo de membrana líquida seletiva a íons cálcio com um eletrodo de vidro
para pH.

## Slide 109
Fim da potenciometria ....

## Slide 110
A heparina, formada principalmente nos mastócitos, encontrada em vários animais invertebrados, e na maioria dos vertebrados, foi descoberta, acidentalmente, por sua atividade anticoagulante, a qual ocorre pela potencialização da propriedade natural isolada da antitrombina e seu co-fator. O aperfeiçoamento do método de extração e purificação sob a forma cristalina de sal de bário permitiu obter-se quantidades suficientes para utilização na clínica médica.
Desde o advento da circulação extracorpórea (CEC), em maio de 1953, a heparina apresenta-se como substância indispensável nesse tipo de procedimento, apesar de várias tentativas experimentais de substituí-la por drogas sintéticas ou enzimas com ação anticoagulante e, até mesmo, por heparina de baixo peso molecular (HBPM), sem sucesso.
Heparina é um polissacarídeo polianiônico sulfatado pertencente à familía dos glicosaminoglicanos.É composta por unidades dissacarídeas repetidas compostas por ácido urônico e um açúcar aminado.Possui uma ação farmacológica atuando como medicamento anticoagulante utilizado em várias patologias.